## Material
PROCESSO: SEI-080007/002282/2021
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | 6641.006.0045 ID – 137952 | AUTOCLAVE,TIPO: VERTICAL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO INOX, TEMPERATURA TRABALHO: 90 A 127ºC, CAPACIDADE: 300 LITROS, PRESSAO PROCESSO: 1 A 3,0 Kgf/cm2, TENSAO: 110 V/220 V, MATERIAL INTERNO CAMARA: ACO INOX, TIPO PORTA: SISTEMA DE PEDAL PARA ABERTURA DA TAMPA, ACIONAMENTO: MANUAL, CICLOS: 2 CICLOS DE ESTERILIZACAO, COMANDO: AUTOMATICO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1 |  | 0
| 2 | 6641.006.0051 ID - 154032 | AUTOCLAVE,TIPO: HORIZONTAL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO CARBONO, TEMPERATURA TRABALHO: 105 ~ 134ºC, CAPACIDADE: 542 L, PRESSAO PROCESSO: 0 ~ 3,0 Kgf/cm2, TENSAO: BIVOLT, MATERIAL INTERNO CAMARA: ACO INOX, TIPO PORTA: DUPLA GUILHOTINA COM ABERTURA E FECHAMENTO, ACIONAMENTO: BOTAO LIGA/DESLIGA, CICLOS: 9 CICLOS DE ESTERILIZACAO, COMANDO: ELETRONICO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2 |  | 0
| 3 | 6641.006.0063 ID - 167597 | AUTOCLAVE,TIPO: HORIZONTAL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO INOX AISI 316-L, TEMPERATURA TRABALHO: 105 A 140°C, CAPACIDADE: 250 L, PRESSAO PROCESSO: 1 ~ 3,0 KGF/CM2, TENSAO: 12 ~ 14V - BIVOLT 110/220, MATERIAL INTERNO CAMARA: ACO INOX AISI 360 L, TIPO PORTA: DUAS PORTAS, BARREIRA SANITARIA E SISTEMA DE EMERGENCIA, ACIONAMENTO: BOTAO LIGA/DESLIGA E DISPLAY LCD, CICLOS: 8 PROGRAMAS, COMANDO: MICRO PROCESSADO PROGRAMAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: APRESENTAR: - TRATAMENTO ANTICORROSIVO; - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; - INDICADOR DE PRESSÃO E VÁCUO DA CÂMARA INTERNA; - INDICADOR DE PRESSÃO DA CÂMARA EXTERNA; - TRAVA E VÁLVULAS DE SEGURANÇA. |  | UND | 3 |  | 0
| 4 | 6641.006.0061 ID - 165183 | AUTOCLAVE,TIPO: HORIZONTAL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO CARBONO, TEMPERATURA TRABALHO: 105 A 134ºC, CAPACIDADE: 450 L, PRESSAO PROCESSO: 0 A 3,0 KGF/CM2, TENSAO: BIVOLT, MATERIAL INTERNO CAMARA: ACO INOX, TIPO PORTA: DUPLA GUILHOTINA COM ABERTURA E FECHAMENTO, ACIONAMENTO: BOTAO LIGA/DESLIGA, CICLOS: 9 CICLOS DE ESTERILIZACAO, COMANDO: ELETRONICO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1 |  | 0
| 5 | 6641.006.0064 ID - 167598 | AUTOCLAVE,TIPO: VERTICAL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO INOXIDAVEL AISI 316 L, TEMPERATURA TRABALHO: 105 A 140°C, CAPACIDADE: 100 L, PRESSAO PROCESSO: 1,5 KGF/CM², TENSAO: 220 VOLTS, MATERIAL INTERNO CAMARA: ACO INOX AISI 316, TIPO PORTA: SIMPLES LAMINADA EM ACO INOX ESCOVADO, COM INTERTRAVAMENTO E SENSOR DE BLOQUEIO DE ABERTURA QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO, ACIONAMENTO: ELETRICO, CICLOS: N/A, COMANDO: SISTEMA PROGRAMAVEL QUE PERMITA UM CONTROLE TOTAL DO CICLO, DOS PARAMETROS E A VERIFICACAO DA SEGURANCA DO PROCESSO, MICROPROCESSADOR DEDICADO COMPLETAMENTE AUTOMATICO, CLP E IHM TOUCHSCREEN COM NIVEIS DE SEGURANCA PARA ACESSO, QUE PERMITA PROGRAMACAO E ALTERACAO DOS CICLOS DE ESTERILIZACAO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: APRESENTAR: - TRATAMENTO ANTICORROSIVO; - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; - INDICADOR DE PRESSÃO E VÁCUO DA CÂMARA INTERNA; - INDICADOR DE PRESSÃO DA CÂMARA EXTERNA; - TRAVA E VÁLVULAS DE SEGURANÇA. |  | UND | 1 |  | 0
| 6 | 6641.006.0054 ID - 158320 | AUTOCLAVE,TIPO: HORIZONTAL, MATERIAL EXTERNO CAMARA: ACO INOX AISI 316 -L, TEMPERATURA TRABALHO: 121 ~ 134ºC, CAPACIDADE: 360 L, PRESSAO PROCESSO: 1 ~ 3,0 Kgf/cm2, TENSAO: 12 ~ 14V - BIVOLT 110/220, MATERIAL INTERNO CAMARA: ACO INOX AISI 360 L, TIPO PORTA: DUAS PORTAS, BARREIRA SANITARIA E SISTEMA DE EMERGENCIA, ACIONAMENTO: BOTAO LIGA/DESLIGA E DISPLAY LCD, CICLOS: 8 PROGRAMAS, COMANDO: MICRO PROCESSADO PROGRAMAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ACEITA-SE CAPACIDADE APROXIMADA A 300L RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO, BLINDADA E FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL. ESCOAMENTO PARA LIMPEZA E DRENAGEM TOTAL, ATRAVÉS DE REGISTRO DE ESFERA. APRESENTAR: ACESSÓRIOS INCLUSOS: - 01 RESISTÊNCIA RESERVA. - VÁLVULA DE SEGURANÇA (ALÍVIO DE PRESSÃO) REGULADA PARA ATUAR DENTRO DOS LIMITES COMPATÍVEIS COM A MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL); - MANÔMETRO COM ESCALA PARA PRESSÃO; - ESCOAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO PARA LIMPEZA E DRENAGEM TOTAL |  | UND | 6 |  | 0
[7 empty] | TOTAL: | 0
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE ATE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: HEMORIO: Rua Frei Caneca nº. 08 - subsolo/almoxarifado - Centro - Rio de Janeiro LACEN: Rua do Resende, 118 - Centro - Rio de Janeiro - RJ HECC: Av. General Osvaldo Cordeiro de Farias, 466, Marechal Hermes - Rio de Janeiro – RJ IETAP: Rua Dr. Luiz Palmier, 762 – Barreto, Niterói/RJ IEDE: Rua Moncorvo Filho, 90 – Centro, Rio de Janeiro/RJ HESM: Estrada do Rio Pequeno, nº 166 – Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ IECAC: Rua David Campista nº 326 – almoxarifado – Humaitá – Rio de Janeiro
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.